CHARPY INSTRUMENTADO – DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO E ENERGIA ABSORVIDA UTILIZANDO A SEGUNDA LEI DE NEWTON E UM ENCODER  ROTATIVO

F.J. Santos, R.C. Tokimatsu e E.L. Kruger

GC3M – Grupo de Caracterização Mecânica e Microestrutural dos Materiais – Laboratório de Ensaios Mecânicos, Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – UNESP, Av. Brasil Centro 56, Ilha Solteira, SP, CEP: 15.385-000

## Palavras-chave: Força vs tempo, Força vs deslocamento, energia absorvida, encoder rotativo.

# RESUMO

O ensaio de impacto Charpy já vem sendo utilizado a mais de 100 anos e é um dos pontos chave para se medir a tenacidade à fratura dinâmica dos materiais, devido a seu baixo custo e confiabilidade. Através de contínuos refinamentos no ensaio e de normas padronizadas, ele vem evoluindo de acordo com as necessidades da engenharia. Pelo seu baixo custo e conveniência, há um interesse crescente em se estudar este ensaio para obter informações cada vez mais sofisticadas da mecânica da fratura. A determinação precisa do carregamento versus deslocamento é essencial para obtenção de tais informações. O caminho mais comum para se determinar o carregamento transiente durante o ensaio Charpy é pelo uso de strain gages no cutelo do martelo pendular, que o transforma numa célula de carga. Os deslocamentos são tipicamente obtidos pela dupla integração do sinal da aceleração no tempo, pela segunda lei de Newton. Muitos pesquisadores vêm tentando obter experimentalmente o deslocamento utilizando-se um encoder. O encoder é um transdutor que converte um movimento angular ou linear em uma série de pulsos digitais elétricos. Esses pulsos gerados podem ser usados para determinar velocidade, taxa de aceleração, distância, rotação, posição ou direção. No entanto, para que os resultados sejam confiáveis, esses encoders devem fornecer uma grande quantidade de pulsos (alta resolução), característica esta que os torna de preços muito altos.

Neste trabalho, foi proposto a determinação do deslocamento do martelo pendular e da energia absorvida utilizando-se um encoder de baixa resolução acoplado a um multiplicador e pela segunda lei de Newton, equações (1) e (3). Os ensaios foram realizados em uma máquina já instrumentada por strain-gages, que fornecia o gráfico força vs tempo.

(1)

(2)

(3)

onde:

V0 é a velocidade inicial de impacto, e vale 5,45 m/s;

P é o carregamento no tempo;

m é a massa do martelo pendular, 20 kg.

A tabela 1, a seguir fornece os deslocamentos estimados (pela segunda lei de Newton) e aqueles obtidos experimentalmente (medidos) pelo uso do encoder assim como seus respectivos cômputos de energia para alguns ensaios realizados.

Tabela 1 – Deslocamentos e energias computados numericamente (estimados) e utilizando-se um encoder (medidos).

| Ensaio | Duração do impacto [ms] | dest [mm] | Dmed [mm] | Eest [J] | Emed [J] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,4839 | 1,13 | 1,26 | 12,56 | 14,12 |
| 2 | 0,3180 | 0,76 | 1,59 | 6,90 | 14,50 |
| 3 | 0,8756 | 2,01 | 0,99 | 18,05 | 9,03 |
| 4 | 0,2880 | 0,69 | 0,76 | 5,49 | 6,05 |

Analisando a tabela 1 é possível verificar a grande alternância entre os resultados. Enquanto que nos ensaios 1 e 4 houve uma boa concordância entre os valores estimados e medidos, no ensaio 3, os valores do deslocamento e energia medidos foram demasiadamente superiores em relação aos valores estimados. Já no ensaio 2, acontece o contrário, ou seja, os valores de deslocamento e energia medidos ficaram muito inferiores aos valores estimados.

Observa-se que os resultados fornecidos pelo encoder, apesar de se aproximarem aos resultados estimados, em alguns casos, não são confiáveis. Isso se deve principalmente aos problemas enfrentados na confeccção do multiplicador, tais como a folga entre os dentes e mau alinhamento dos eixos. Num próximo trabalho pretende-se aperfeiçoar o multiplicador utilizado para que esses problemas posam ser contornados.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Manahan M.P., Sr, “OBSERVATIONS ON DIFFERENCES BETWEEN THE ENERGY DETERMINED USING AN INSTRUMENTED STRIKER AND DIAL/ENCODER ENERGY”. MPM Technologies, Inc., 2161 Sandy Drive, State College, PA 16803 USA;

[2] Manahan, M.P., Sr., and Stonesifer, R.B., “THE DIFFERENCE BETWEEN TOTAL ABSORBED ENERGY MEASUREMENT USING AN INSTRUMENTED STRIKER AND THAT OBTAINED USING AN OPTICAL ENCODER,” Pendulum Impact Testing: A Centenary of Progress, STP 1380, T. A. Siewert and M. P. Manahan, Sr., Eds., American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.