INSTRUMENTAÇÃO E ANÁLISE DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO DO ESTUDO EXPERIMENTAL DO ESCOAMENTO MONOFÁSICO TERMICAMENTE ESTRATIFICADO

J. A. de Abreu (1), H. C. Resende (2), R. M. Valle (1)

(1) Departamento de Engenharia Mecânica, Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha, Belo Horizonte MG,

CEP: 31.270-901. Email: josuealceu@yahoo.com

(2) Supervisão de Reatores, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Rua Prof. Mário Werneck, s/nº, CP 941, Pampulha, Belo Horizonte MG, CEP: 30123-970.

Palavras chaves: Instrumentação, Incerteza de Medição, Estratificação Térmica, Reator a Água Pressurizada.

# Resumo

As superfícies das tubulações horizontais de água, de usinas nucleares, vêm apresentando um tipo especial de trincas, devido à fadiga. As causas dessas falhas estão associadas a tensões devido a configurações de escoamento envolvendo estratificação térmica, que podem ocorrer durante os processos de partida e de desligamento da usina, assim como sob algumas condições anormais de funcionamento. A região da interface entre a água quente que fica na parte superior da tubulação, e a água fria que fica na parte inferior da mesma, pode apresentar instabilidades, que resultam na formação de ondas. A flutuação de temperatura resultante produz ciclos de carga térmica consideráveis, afetando o material do tubo, e podendo levar à falha do mesmo.

O problema proposto consistia na simulação experimental das configurações de escoamento monofásico termicamente estratificado em condições que ocorrem em um reator à água pressurizada e no estudo da influência de parâmetros característicos, tais como pressão, vazão de injeção e diferença de temperatura, sobre as mesmas. Para isso seria necessário um sistema robusto para a aquisição de dados.

Os sensores utilizados nos experimentos de estratificação térmica monofásica foram 90 termopares tipo K de 0,5 mm de diâmetro e sem isolamento mineral, 4 termopares tipo K de 1,0 mm, 4 termistores para a medição da junta fria, 3 transmissores de pressão diferencial e 2 transmissores de pressão manométricos, totalizando 103 medições. Sendo a freqüência máxima prevista para as oscilações na interface de 1Hz, a freqüência de coleta deve ser maior que duas vezes este valor. Um valor razoável é de pelo menos 2,5Hz. A freqüência de coleta equivalente a 5 vezes a freqüência de oscilação deve-se à necessidade de cinco pontos no intervalo de freqüência, para se caracterizar o comportamento senoidal da grandeza. O tempo total de varredura dos 103 canais deve ser de 0,4s , ou seja ≈ 0,004 por canal.

Foram utilizados, para o sistema de coleta de dados do experimento, uma placa conversora, da marca Advanthec, modelo PCL818HD, com capacidade de conversão de 100 kHz no modo ADM, e sete placas condicionadoras, também, da marca Advanthec, modelo PCLD789D. Cada placa de condicionamento de sinal possui 16 canais e a placa conversora pode receber até 8 placas condicionadoras. As placas condicionadoras existentes, perfazendo um total de 112 canais.

Com o sistema de coleta de dados pronto, iniciou-se o estudo das limitações do conversor e das placas condicionadoras principalmente devido à taxa de amostragem. Além disso, foram testados os números mínimos de amostras necessárias para o cálculo do desvio e a necessidade de calibração dos canais. Após os testes realizados com o sistema verificou-se que com uma equação de calibração de primeiro grau, uma taxa de amostragem de 3,0 hz, e com 40 amostras, o desvio padrão era de aproximadamente de 0,002 e a incerteza da placa era de 0,3%.

Como a principal medição a ser feita e também a mais susceptível ao erro era a temperatura, assim tomou-se cuidados especiais com todos os parâmetros de sua medida, principalmente o aterramento dos termopares, que sem os devidos cuidados, faziam os sinais oscilarem em uma freqüência determinada ou ter uma componente de erro sistemático. A inviabilidade de calibração dos termopares, obrigou a utilizar dados de normas técnicas para a obtenção de uma equação de conversão do valor lido em mV em temperatura. Todos os termopares comerciais devem obedecer, pela norma, de oferecer um erro máximo de 2% ou ± 2ºC (aquele que ser menor) e o erro obtido pela equação de terceiro grau foi de 0,8%.

Figura 1- Influência do número de amostras na dispersão dos dados

Durante dois anos, uma infinidade de análises foram feitas, com isso, uma quantidade muito grande de dados foram coletados, para isso teve-se que desenvolver uma metodologia de trabalho para isolar parâmetros e verificar a sua influência, pode-se encontrar soluções para uma infinidade de problemas encontrados na obtenção de dados experimentais, principalmente com as medições de temperatura, que representou a variável crítica do problema. Mesmo assim, os erros devido às medições de temperatura não ultrapassam 2,2%.

LENZ, E.; LIEBERT, A.; WIELING, N. ;Thermal stratification tests to confirm the applicability of laboratory data on strain-induced corrosion cracking to component behavior. IN: Third International Atomic Energy Agency Specialists’ Meeting on Subcritical Crack Growth. PROCEEDINGS... Moscow, May 14-17, 1990. P. 67 - 91.

WOLF, L.; HÄFNER, W.; GEISS, M.; HANSJOSTEN, E.; KATZENMEIER,G. Results of HDR-experiments for pipe loads under thermally stratified flow conditions. Nuclear Engineering and Design, v. 137. 1992. p. 387 - 404.

BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML.; Guia para a expressão da incerteza de medição, 2ª ed, Rio de Janeiro, 1998. p.9 – 28.