ESTUDO DE UM TROCADOR DE CALOR PARA CIRURGIAS CARDÍACAS

M.F. Pelegrini e C.R.M. Maia

Departamento de Engenharia Mecânica, UNESP / Campus de Ilha Solteira

Av. Brasil Centro, 56, Ilha Solteira, S.P., CEP: 15.385.000.

Palavras chaves: Trocador de Calor, Sangue, Fluido Não Newtoniano.

# RESUMO

A análise de trocadores de calor projetados especificamente para cirurgias cardíacas exige uma abordagem mais complexa em comparação àqueles trocadores de calor de uso industrial, pois, segundo Sousa (1999), o sangue é um fluido que apresenta um comportamento não newtoniano, contendo gases dissolvidos, células e proteínas, os quais são muito sensíveis às mudanças de temperatura. Além disso, cuidados especiais devem ser tomados, pois, durante uma cirurgia, o trocador de calor se integra a um sistema extremamente complexo e auto regulado, que é o corpo humano.

No presente trabalho, apresenta-se um ensaio de um trocador de calor do tipo casco e tubo, com um trajeto do lado dos tubos, operando em contra-correntes, especificamente construído para o controle de temperatura do sangue humano. Este elemento é parte integrante de uma máquina de circulação extracorpórea, que consiste no sistema responsável pelas funções circulatórias do paciente em operações cardíacas. Objetivamente, apresenta-se, aqui, a determinação experimental do coeficiente global de transferência de calor em função da vazão de sangue do trocador proposto. Uma visualização dos fluxos envolvidos é apresentado na Figura 1.

2

Tea

Tes

Tsa

Tss

Tes = Temperatura de entrada do sangue (ºC)

Tss = Temperatura de saída do sangue (ºC)

Tea = Temperatura de entrada da água (ºC)

Tsa = Temperatura de saída da água (ºC)

1

4

3

Figura 1 – Trocador de Calor estudado neste trabalho.

No ensaio, água quente escoando pelo lado do casco foi utilizada como fluido de trabalho, enquanto sangue bovino passando pelo interior dos tubos era o fluido de processo. Estes tubos apresentam diâmetros reduzidos (diâmetro externo de 700 m), e são fabricados em material polimérico. A vazão em massa e a temperatura de entrada da água foram mantidas constantes durante todos os ensaios em, respectivamente, 0,332 kg/s (20 l/min) e 40ºC. A temperatura de entrada do sangue no trocador, foi mantida constante em 30ºC, para diversas vazões, de forma que fosse previsto todas as possibilidades de uma cirurgia cardíaca, variando de 0,0185 a 0,1225 kg/s (1 a 7 l/min). A carga térmica de um trocador de calor é dado por Bejan (1996):

Q = U A ΔTm  ;	UA = 1  [ 1hc + Rp + Aht Ai ]		(1)

ΔTm = DTML = [(Tea − Tss) − (Tes − Tsa)]ln[ (Tea − Tss)  (Tes − Tsa)] 		(2)

onde U é o coeficiente global de transferência de calor, A  é a área de transferência de calor, que aqui é representada pela área da superfície externa dos tubos, e  ΔTm é a diferença de temperatura média do trocador. Os parâmetros de transferência de calor para o escoamento externo e interno são, respectivamente, hc  e  ht, e a resistência térmica da parede é  Rp.

Nas Figuras 2 e 3 são apresentados, respectivamente, o comportamento do coeficiente global de transferência de calor U e da carga térmica  Q em função da vazão de sangue.

| Figura 2. Coeficiente global (U) em função da vazão de sangue. | Figura 3. Carga térmica em função da vazão de sangue. |
| --- | --- |

Como pode ser observado da Figura 2, o coeficiente global apresenta um comportamento assintótico que se estabiliza em um valor constante de aproximadamente U = 750 W/m2K para vazões de sangue superiores a 0,10kg/s. Como a vazão e a temperatura de entrada da água são constantes e as variações da temperatura de saída são relativamente pequenas em todos os ensaios, pode-se afirmar que o coeficiente de transferência de calor do lado do casco permanece razoavelmente constante. Desta forma, a única possibilidade do coeficiente global apresentar tal comportamento se deve a um comportamento similar para o coeficiente de transferência de calor para o escoamento interno. Devido as dimensões reduzidas da seção do tubo, o sangue escoa em regime laminar. Como os parâmetros de transferência de calor permanecem constantes na região de escoamento completamente desenvolvido, conclui-se então, que o escoamento do sangue no tubo é predominantemente não desenvolvido para vazões inferiores a 0,10 kg/s.

## Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio financeiro da FAPESP, FUNDUNESP e PROex-UNESP.

##### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Souza, M. H. L. & Elias D. O., Fundamentos da Circulação Extracorpórea,1999.

Bejan, A. Transferência de Calor. Editora Edgard Blücher Ltda,  são Paulo, 1996.