CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO PARA ESCOAMENTOS INCOMPRESSÍVEIS.  APLICAÇÃO A UM VERTEDOURO INDUSTRIAL

### A.O. Castro; C.F.E. Alves; M. Hombeeck

Departamento de Engenharia Mecânica, Instituto Politécnico, Universidade do Estado

do Rio de Janeiro, endereço (caixa postal 97282, 28601- 970 Nova Friburgo, RJ)

#### Palavras-chave: medidor de vazão, vertedouro industrial

## RESUMO

Este trabalho apresenta uma metodologia para a calibração de um medidor de vazão do tipo vertedouro, vide Figura 1, para escoamento incompressível em canal aberto[1] utilizado em uma Estação de Tratamento de Água de pequeno porte . No caso do problema estudado o líquido escoa por um canal até passar por uma garganta onde ocorre o estreitamento deste canal. À medida que aumentamos a vazão, a altura na coluna de líquido, a montante desta garganta(1), aumenta, descrevendo uma função não linear a ser determinada.

Figura 1 – Medidor tipo Vertedouro: (1)garganta; (2)cilindro; (3)bóia-pêndulo; (4)roldana

Os aumentos na coluna de líquido a montante da garganta, que ocorrem quando a vazão aumenta, são transmitidos a um cilindro(2), vasocomunicado a um ponto anterior à garganta, o qual contém uma “bóia-pêndulo”(3) que se liga por meio de um “fio inextensível” a uma roldana(4) a qual faz girar o ponteiro do medidor gerando deslocamentos perimetrais, que por sua vez podem ser medidos e agrupados juntamente às suas respectivas vazões, gerando pares ordenados do tipo (vazão, deslocamento). Um dos pontos da curva a ser determinada é a origem, ou seja, zero de vazão e zero de deslocamento, gerando o par ordenado (0,0). Mais dois pontos podem ser facilmente determinados, registrando-se um primeiro deslocamento do ponteiro provocado pelo aumento na coluna de líquido, dado por uma vazão inicial, que denominamos deslocamento 1 (D1) e sua correspondente vazão 1 (Q1), formando o par ordenado (Q1,D1). Um segundo ponto pode ser obtido quando uma segunda vazão(Q2), maior que a primeira, é imposta acarretando um segundo deslocamento(D2) que juntos formam o par ordenado (Q2,D2). Sabe-se que a função que gera a vazão Q é  do tipo Q=k1Dn[2], e que por conseqüência a função que gera o deslocamento D é uma exponencial  do tipo

D=aQb							              (1)

Conhecendo os pares ordenados (Q1,D1) e (Q2,D2)  da equação 1, obtêm-se um sistema de duas equações a duas incógnitas, a ser determinado, do tipo

aQ1b=D1

aQ2b=D2			   		                                   (2)

⇒a=D1Q1b					                       (3)

⇒b=logQ2Q1D2D1 					             (4)

Com estes valores podemos compor a equação 1, com a qual poderão ser determinados os deslocamentos(D) gerados para cada vazão, implicando em uma tabela de calibração que aponte todos os pares ordenados (vazão, deslocamento) que se fizerem necessários à calibração.

Assim sendo, procedemos à etapa experimental. O fluxo de água foi desviado para um único filtro da Estação de Tratamento que encontrava-se fechado servindo de reservatório para a obtenção direta das vazões Q1 e Q2. Os registros e comportas inerentes a esta manobra são de grande porte e apresentavam juntos vazamentos da ordem de 0,1266 l/s, os quais foram somados às vazões na forma de uma constante. Desta forma, obtemos os seguintes resultados:

Tabela 1- Deslocamento e respectiva vazão

| Deslocamento (mm) | Vazão (l/s) |
| --- | --- |
| D1= 63,0 | Q1= 4,313 |
| D2= 109,5 | Q2= 9,859 |

Aplicando-se esses resultados às equações (4) e (3) foi possível compor a equação

D=23,71Q0,6686 					              (5)

Verificamos após a calibração, que para a equação acima existem erros médios na faixa de 2% que variam entre 0,8%(vazões maiores) e 4%(vazões menores). Entretanto, melhores resultados poderão ser obtidos se os vazamentos forem evitados ou minimizados, e se o tamanho do ponteiro for aumentado em relação à roldana(4) da Figura 1. Resultados ainda mais precisos certamente serão obtidos em medidores dotados de manômetros amplificadores (de tubo inclinado e outros) como pretendemos demonstrar futuramente.

Agradecimentos:

À Companhia Estadual de Águas e Esgotos- CEDAE pela oportunidade concedida;

Ao Engenheiro Gustavo Queiroz Boaretto pelo apoio recebido;

A Christyano Costa Braga pelas artes gráficas empregadas na calibração.

Referências Bibliográficas:

[1]	Fox, Robert W., “Introdução à Mecânica dos Fluidos”, Editora LTC, Rio de Janeiro, RJ, 1998.

[2]	Azevedo Neto, J. M. de, “Manual de Hidráulica”, Editora Edgard Blücher Ltda., São Paulo, SP, 1969.